现场评审审查(核查)表

| 条款及内容 | 序号 | 审查(核查)内容 | 审查(核查)方法 | 审查(核查)记录 | 审查(核查)结论 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 | 不适用 | 整改项及说明 |
| 2 | 评审内容与要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 检验检测机构应当是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1* 检验检测机构或者其所在的组织应当有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应当经所在法人单位授权。 | 1) | 检验检测机构是法人机构的应当依法进行登记。企业法人注册经营范围不得包含生产、销售等影响公正性的内容。 | 查阅文件和见证材料： 1.依法设立的法人包括机关法人、事业单位法人、企业法人和民政部门登记的民办非企业法人，其他组织包括经核准登记的企业法人分支机构、特殊普通合伙企业； 2.登记、注册文件中的经营范围(业务范围)应包含检验检测服务或相关内容，不得有影响其检验检测活动公正性的经营项目，如生产、销售等。 | 1.法人或者其他组织的登记、注册文件： 有 无□ 2.登记、注册文件中的经营范围(业务范围)应包含检验检测服务或相关内容： 是 否□ 3.是否有影响其检验检测活动公正性的经营项目，如生产、销售等： 是□ 否 | √ |  |  |  |  |
|  | 2) | 检验检测机构是其他组织(包括法人分支机构)的应当依法进行登记。 | 查阅文件和见证材料： 1.非独立法人检验检测机构，查阅其所在的法人或者其他组织的登记、注册文件，核实其是否有效； 2.查阅是否有批准检验检测机构成立文件； 3.查阅是否法人授权文件； 4.查阅是否在其法人单位内有相对独立的运行机制。 | 1.法人或者其他组织的登记、注册文件：有□ 无□ 2.登记、注册文件中的经营范围(业务范围)应包含检验检测服务或相关内容：是□ 否□ 3.是否有影响其检验检测活动公正性的经营项目，如生产、销售等：是□ 否□ 4.是否有批准检验检测机构成立文件：有□ 无□ 5.是否有法人授权文件：有□ 无□ 6.是否在其法人单位内有相对独立的运行机制：是□ 否□ |  |  |  | √ |  |
|  | 3) | 法人、其他组织登记、注册的机构名称、地址应当与资质认定申请书一致，且登记、注册证书在有效期内。 | 查阅文件和见证材料： 1.查阅其所在的法人或者其他组织的登记、注册文件，核实机构名称、地址应当与资质认定申请书一致； 2.查阅法人或者其他组织的登记、注册文件，核实其是否有效。 | 1.法人、其他组织登记、注册的机构名称、地址是否与资质认定申请书一致： 是 否□ 2.法人或者其他组织的登记、注册文件是否在有效期内：是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 4) | 法定代表人不担任检验检测机构最高管理者的，应当对检验检测机构的最高管理者进行授权，并明确法律责任。 | 查阅文件和见证材料： 所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构最高管理者的，是否有法定代表人对最高管理者的，进行授权的文件。 | 是否有法定代表人对最高管理者的进行授权的文件： 是□ 否□ 不适用 |  |  |  | √ |  |
| 2.8.2 检验检测机构应当以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我承诺。 | 5) | 检验检测机构应当真实、全面、准确地自我承诺其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.是否有包括遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等的自我承诺； 2.自我承诺是否在其官方网站、办公场所、公众号等公示。 | 1.是否有包括遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等的自我承诺： 有 无□ 2.自我承诺是否在其官方网站、办公场所、公众号等公示： 是 否□ | √ |  |  |  |  |
| 2.8.3 检验检测机构应当独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关方，不受任何可能干扰其技术判断的因素影响，保证检验检测数据、结果公正准确、可追溯。 | 6) | 检验检测机构或其所在法人组织还从事检验检测以外的活动的，检验检测机构应当独立运作，并识别、消除与其他部门或岗位可能存在影响其判断的独立性和诚实性的风险。 | 查阅文件和见证材料： 1.检验检测机构及其人员与检验检测委托方、数据和结果使用方或者其他相关方是否存在影响公平公正的关系； 2.检验检测机构或其所在法人组织还从事检验检测活动以外的工作时，检验检测机构应当独立运作，是否识别、消除与其他部门或岗位可能存在影响其独立性和公正性的风险； 3.检验检测机构要保持第三方公正地位，是否参与有损于检验检测独立性和公正性的活动； 4.是否有采取相应措施不受任何可能干扰其技术判断的因素影响，保证检验检测数据、结果公正准确、可追溯的文件或制度。 | 1.检验检测机构及其人员与检验检测委托方、数据和结果使用方或者其他相关方是否存在影响公平公正的关系：是□ 否 2.检验检测机构或其所在法人组织还从事检验检测活动以外的工作时，检验检测机构应当独立运作，是否识别、消除与其他部门或岗位可能存在影响其独立性和公正性的风险：是□ 否□ 不适用 3.检验检测机构要保持第三方公正地位，是否参与有损于检验检测独立性和公正性的活动： 是□ 否 4.是否有采取相应措施不受任何可能干扰其技术判断的因素影响，保证检验检测数据、结果公正准确、可追溯的文件或制度：有 无□ | √ |  |  |  |  |
| 2.8.4 检验检测机构及其人员应当对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施。 | 7) | 检验检测机构制定并实施必要的保密制度和措施，使其人员对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密履行保密义务。 | 查阅管理体系文件： 1.检验检测机构是否制定并有效实施保密制度和措施，使其人员对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密履行保密义务； 2.是否有实施相应的保密措施对进入检验检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术信息、保存检验检测记录和行程检验检测报告等环节，采取保密措施； 3.检验检测机构向第三方透露相关信息时，是否征得客户同意。 | 1.检验检测机构是否制定并有效实施保密制度和措施，使其人员对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密履行保密义务： 有 无□ 2.是否对进入检验检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术信息、保存检验检测记录和行程检验检测报告等环节设置保密措施： 有 无□ 3.检验检测机构向第三方透露相关信息时，是否征得客户同意。 是 否□ | √ |  |  |  |  |
| 2.9 | 检验检测机构应当具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1* 检验检测机构与其人员建立劳动关系应当符合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定，法律、行政法规对检验检测人员执业资格或者禁止从业另有规定的，依照其规定。 | 8) | 检验检测机构人员均应当签订劳动、聘用合同，且符合相关法律法规的规定。 | 查阅文件和见证材料： 1.检验检测机构是否与其人员建立劳动关系，符合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定，签订劳动合同； 2.劳务派遣用工是否符合《劳务派遣暂行规定》的要求； 3.从事特殊行业或领域的检验检测人员是否满足相关法律、行政法规对检验检测人员执业资格或者禁止从业的规定。 | 1.检验检测机构是否与其人员建立劳动关系，签订劳动合同书，符合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定： 是 否□ 2.劳务派遣用工是否符合《劳务派遣暂行规定》的要求： 是 否□ 3.业人员是否有社保缴交证明及付款凭证： 有 无□ 不适用□ 4.从事特殊行业或领域的检验检测人员是否满足相关法律、行政法规对检验检测人员执业资格或者禁止从业的规定： 是 否□ | √ |  |  |  |  |
| 2.9.2 检验检测机构人员的受教育程度、专业技术背景和工作经历、资质资格、技术能力应当符合工作需要。 | 9) | 检验检测机构具有为保证管理体系的有效运行、出具正确检验检测数据、结果所需的技术人员和管理人员(包括最高管理者、技术负责人、质量负责人、授权签字人等)。 | 查阅管理体系文件： 查阅机构人员证明或劳动合同，确认机构是否拥有相对稳定的专业技术人员和管理人员。 | 1.机构具有体系有效运行所需的技术人员和管理人员(包括最高管理者、技术负责人、质量负责人、授权签字人等)。 是 否□ 2.是否与其人员建立劳动关系、聘用关系、录用关系： 是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 10) | 检验检测机构技术人员和管理人员的结构、数量、受教育程度、理论基础、技术背景和经历、实际操作能力、职业素养等符合工作类型、工作范围和工作量的需要。 | 查阅管理体系文件： 1.查阅管理体系文件中关于人员、相关部门的职责、权力和相互关系是否明确； 2.机构人员一览表应明确反映出管理人员、技术人员、后勤保障人员，人员的结构和数量、受教育程度、理论基础、技术背景和经历、实际操作能力、职业道德素养等满足检验检测工作类型、工作范围和工作量的需要； 3.是否明确所有人员或岗位在质量管理体系中的权力、资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。 | 1.是否规定人员岗位职责、任职条件、权力和工作关系： 是 否□ 2.人员是否满足检验检测工作类型、工作范围和工作量的需要： 是 否□ 3.是否明确相关人员或岗位在质量管理体系中的权力、资源： 是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 11) | 检验检测机构的技术负责人负责检验检测机构的全部技术活动范围。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 是否规定技术负责人的职责、权力、任职要求。 | 1.是否规定技术负责人的职责、权力、任职要求： 是 否□ 2.是否有任职文件：有 无□ | √ |  |  |  |  |
|  | 12) | 技术负责人具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力(见注)。 | 技术负责人是否具有中级及以上专业技术职称或同等能力。 | 技术负责人是否具有中级及以上专业技术职称或同等能力，熟悉有关专业，胜任所承担的工作： 是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 13) | 质量负责人、技术负责人、授权签字人符合管理体系任职要求、授权条件，具有任职文件，有充分的证据证明其能力持续符合要求。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 体系文件规定质量负责人、技术负责人、授权签字人的任职要求、授权条件。 | 1.体系文件是否规定质量负责人、技术负责人、授权签字人的任职要求、授权条件： 是 否□ 2.是否有任职文件：有 无□ | √ |  |  |  |  |
| 2.9.3 检验检测报告授权签字人应当具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力，并符合相关技术能力要求。 | 14) | 检验检测报告授权签字人具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力(见注)。 | 授权签字人应： 机构授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力。 | 是否具有中级及以上专业技术职称或同等能力，熟悉有关专业，胜任所承担的工作： 是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 15) | 检验检测报告授权签字人的授权文件明确规定授权签字人签字范围，授权签字人的工作经历和教育背景与授权文件规定的签发报告范围相适应，授权签字人的能力胜任所承担的工作。 | 授权签字人应： 1.熟悉检验检测机构资质认定相关法律法规的规定，熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》及其相关的技术文件的要求； 2.具备从事相关专业检验检测的工作经历，掌握所承担签字领域的检验检测技术，熟悉所承担签字领域的相应标准或者技术规范； 3.熟悉检验检测报告或证书审核签发程序，具备对检验检测结果做出评价的判断能力； 4.检验检测机构对其签发报告或证书的职责和范围应有正式授权。 | 见授权签字人评价记录表 | √ |  |  |  |  |
| 2.10 | 检验检测机构应当具有固定的工作场所，工作环境符合检验检测要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1* 检验检测机构具有符合标准或者技术规范要求的检验检测场所，包括固定的、临时的、可移动的或者多个地点的场所。 | 16) | 检验检测机构的工作场所与《检验检测机构资质认定申请书》填写的工作场所地址一致。 |  | 核实工作场所地址是否与资质认定申请书一致： 是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 17) | 检验检测机构对工作场所具有完全的使用权，并能提供证明文件。如租用、借用场地，期限不少于1年。 | 查阅见证材料： 查阅检验检测机构注册、登记文件和工作场所的所有权、合法使用权的证明文件(工作场所性质包括：自有产权、上级配置、出资方调配或租赁等，应有相关的证明文件)。 | 1.是否有检测场所所有权或合法使用权证明文件(租赁合同及岀租方所有权证明)： 是 否□ 2.如是租赁场所(期限不少于1年)： 有效租赁期至：2025年00月00日 | √ |  |  |  |  |
| 2.10.2 检验检测工作环境及安全条件符合检验检测活动要求。 | 18) | 检验检测机构的场所符合开展检验检测相应标准或者技术规范要求。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.检验检测机构应识别检验检测所需的环境条件，当环境条件对结果的质量有影响时，检验检测机构应编写必要的文件。并有相应的环境条件控制措施，确保环境条件不会使检验检测结果无效，或不会对检验检测质量产生不良影响； 2.当相邻区域的活动或工作，出现不相容或相互影响时，检验检测机构应对相关区域进行有效隔离，采取措施消除影响，防止干扰或者交叉污染。 | 1.是否识别并明确规定环境条件满足检验检测工作正常开展的要求(湿度、温度、电压稳定性及接地情况、空气洁净度、电磁干扰)：是 否□ 2.相应的环境条件控制措施是否确保环境条件符合相关技术标准或规范的规定：是 否□ 3.检验检测区域内可能干扰或者交叉污染的区域(如物理、化学、磁场、生物安全等，包括通风设施是否能正常运行、微生物霉菌和其他操作间是否分开、致病菌操作间是否是负压)是否有效隔离：是 否□ 不适用□ | √ |  |  |  |  |
|  | 19) | 标准或者技术规范对开展检验检测活动的环境条件有要求，或者当环境条件影响检验检测结果质量时，检验检测机构应当对环境条件进行监测、控制和记录，使其持续符合标准或者技术规范要求。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求，以及检验检测机构发现环境条件影响检验检测结果质量时，检验检测机构应监测、控制和记录环境条件； 2.检验检测机构在从事抽样、检验检测前应进行环境识别，根据识别结果采取相应的措施；对诸如生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级和振级等予以重视，使其适应于相关的技术活动。 | 1.是否对环境条件有要求的或者影响检验检测结果质量的地方进行规定、识别：是 否□ 2.是否有对其定期进行监测的记录，如对温湿度有要求的大型仪器设备室、特殊样品(如速冻食品、冷冻样品及需冷冻冷藏保存样品)的贮存条件、试剂室、存放样品或标准物质的冰箱，检测方法标准(如纺织品物理特性检测)中有特殊的环境要求，电压波动范围值，空气洁净度等：有 无□ 不适用□ 3.是否识别并明确工作场所对所列各影响因素的应对措施，保证工作场所内的技术活动不致因相关因素的影响而不符合技术标准要求(如生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级和振级等)：是 否□ 4.现场条件是否满足消除相关因素的要求：是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 20) | 检验检测机构应当有效识别检验检测活动所涉及的安全因素(如危险化学品的规范存储和领用、危废处理的合规性、气瓶的安全管理和使用等)，并设置必要的防护设施、应急设施，制定相应预案。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 检验检测机构应当有效识别检验检测活动所涉及的安全因素(如危险化学品的规范存储和领用、危废处理的合规性、气瓶的安全管理和使用等)，并设置必要的防护设施、应急设施，制定相应预案。 | 1.是否建立检验检测场所的管理规定：是 否□ 2.是否对检验检测场所的安全和环境进行内部或者外部的评价，以检验检测标准或者技术规范提出的要求为依据，设置必要的防护设施、应急设施，并制定相应预案：是 否□ 3.办公区域和检验检测场所的隔离，是否相对隔离： 是 否□ 4.是否明确规定不能随意进入的区域： 是 否□ 不适用□ 5.是否有明显的警示标识和防止随意进入的设施： 是 否□ 6.是否有保护人员的人身安全的措施：是 否□ | √ |  |  |  |  |
| 2.11 | 检验检测机构应当具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1* 检验检测机构应当配备具有独立支配使用权、性能符合工作要求的设备和设施。 | 21) | 检验检测机构应当配备符合开展检验检测(包括抽样、样品制备、数据处理与分析等)工作要求的设备和设施。 | 查阅检验检测仪器设备一览表及设备档案： 1.检验检测机构应正确配备检验检测所需要的仪器设备，包括抽样工具、物品制备、数据处理与分析； 2.所用仪器设备的技术指标和功能应满足要求，量程应与被测参数的技术指标范围相适应。 | 1.申报项目所要求的所有仪器设备是否配备齐全，包括主机所必须的配件等，完全满足检验检测包括抽样、制备、数据处理与分析的要求：是 否□ 2.在用检验检测仪器设备一览表是否与实际一致： 是 否□(见检验检测机构仪器设备(标准物质)配置核查表) 3.所用仪器设备的技术指标和功能是否满足要求(包括抽样、样品贮存、样品制备、样品前处理、检验检测、数据处理与分析等设备)：是 否□ 4.量程是否与被测参数的技术指标范围相适应：是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 22) | 检验检测机构使用租用、借用的设备设施申请资质认定的，应当有合法的租用、借用合同，租用、借用期限不少于1年。并对租用、借用的设备设施具有完全的使用权、支配权。同一台设备设施不得共同租用、借用、使用。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 检验检测机构租用仪器设备开展检验检测时，应确保： 1.租用仪器设备的管理应纳入本检验检测机构的管理体系； 2.本检验检测机构可全权支配使用，即：租用的仪器设备由本检验检测机构的人员操作、维护、检定或校准，并对使用环境和贮存条件进行控制； 3.在租赁合同中明确规定租用设备的使用权； 4.同一台设备不允许在同一时期被不同检验检测机构共用租赁和资质认定。 | 1.是否有设备租赁合同：有□ 无□ 2.租用、借用仪器设备是否符合有关规定(如湖北省行政事业单位国有资产监督管理条例等)：是□ 否□ 3.租用、借用仪器设备的管理是否发现未纳入本检验检测机构的管理体系(附仪器设备外观及铭牌照片，并上传评审系统)：发现□ 未发现□ 4.本检验检测机构是否可全权支配使用即：租用、借用的仪器设备由本检验检测机构的人员操作、维护、检定或校准，并对使用环境和贮存条件进行控制：是□ 否□ 5.在租用、借用合同中是否明确规定租用、借用设备的使用权完全归本检验检测机构，租用、借用期限不少于1年：是□ 否□ 6.同一台设备是否发现在同一时期被不同检验检测机构共用租赁或使用和资质认定：发现□ 未发现□ |  |  |  | √ |  |
| 2.11.2 检验检测机构应当对检验检测数据、结果的准确性或者有效性有影响的设备(包括用于测量环境条件等辅助测量设备)实施检定、校准或核查，保证数据、结果满足计量溯源性要求。 | 23) | ①对检验检测数据、结果有影响的设备(包括仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品、辅助设备或相应组合装置)，投入使用前应当实施核查、检定或者校准及周期核查、检定或者校准。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.检验检测机构应确保用于检验检测和抽样的设备及其软件达到要求的准确度，并符合相应的检验检测技术要求； 2.设备(包括用于抽样的设备)在投入使用前应进行检定或校准等方式，以确认其是否满足检验检测标准或者技术规范。 | 1.用于检验检测和抽样的设备及其软件是否达到要求的准确度，并符合相应的检验检测技术要求： 是 否□ 2.是否对用于检验检测和抽样的设备的检定/校准结果及其软件进行确认，保证满足检测技术标准和规范的要求：是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 23) | ②设备检定或者校准应当满足计量溯源性要求。 | 查阅见证材料： 对检验检测结果有影响的设备，包括辅助测量设备(例如用于测量环境条件的设备)，检验检测机构应制定检定或校准计划，确保检验检测结果的计量溯源性。 | 1.是否制定仪器设备检定/校准计划： 是 否□ 2.是否按照仪器设备检定/校准计划实施： 是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 23) | ③需要检定、校准或具有规定有效期的设备应使用标签、编码或其他方式标识，使设备使用人方便地识别溯源状态或有效期。 | 查阅管理体系文件和见证材料： | 状态标识信息是否包括上次检定/校准日期、再检定/校准日期或有效期、检定/校准单位等： 是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 23) | ④检验检测机构应保存对检验检测具有影响的设备及其软件的记录。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.检验检测机构应建立对检验检测具有重要影响的设备及其软件的记录，并实施动态管理,及时补充相关的信息。记录至少应包括以下信息： (1)设备及其软件的识别； (2)制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识； (3)核查设备是否符合规范； (4)当前位置(适用时)； (5)制造商的说明书(如果有)，或指明其地点； (6)检定、校准报告或证书的日期、结果，设备调整、验收准则和下次校准的预定日期； (7)设备维护计划，及维护记录(适用时)； (8)设备的任何损坏、故障、改装或修理； (9)量值溯源结果确认。； 2.设备使用和维护的最新版说明书(包括设备制造商提供的有关手册)应便于检验检测人员取用。 | 1.相关的管理程序是否规定仪器设备的档案内容至少包括给出的9个方面：是 否□ 2.仪器设备档案资料是否符合规定的要求：是 否□ 3.是否及时更新和完善：是 否□ 4.是否制定设备维护计划：是 否□ 5.是否按照设备维护计划执行，并保存维护记录： 是 否□ 6.是否保存设备的任何损坏、故障、改装或修理的记录： 是 否□ 不适用□ 7.改装或修理后的设备是否进行再检定或校准： 是 否□ 不适用□ 8.设备使用和维护的最新版说明书(包括设备制造商提供的有关手册)是否便于检验检测人员取用：是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 23) | ⑤设备和设施的核查、使用、维护、保管、运输等应符合相应的程序以确保其溯源的有效性。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.检验检测机构应建立相关的程序文件，描述检验检测设备和设施的安全处置、核查、维护、保管、运输、存储、使用、维护等的规定，防止污染和性能退化； 2.检验检测机构应确保设备在核查、使用、维护、保管、运输时，具有安全保障，确保其溯源的有效性； 3.检验检测机构设施应满足检验检测工作需要。 | 1.是否建立相关的管理程序，描述检验检测设备和设施的申请、购买、安全处置、核查、维护、保管、运输、存储、使用、维护、修理、溯源、确认、停用、隔离、报废等规定：是 否□ 2.是否有措施防止其污染或性能退化：是 否□ 3.是否有措施确保设备在核查、使用、维护、保管、运输时，具有安全保障，确保其溯源的有效性：有 无□ 4.机构场地、能源、照明(采光)、采暖、通风等设施是否满足相关技术标准或技术规范的要求，避免影响检验检测结果的准确性：是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 24) | ①对检定、校准或核查的结果进行计量确认，确保其满足预期使用要求。包括溯源文件的有效性、检定、校准或核查的结果与预期使用的计量要求相比较以及所要求的标识。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.检验检测机构在设备定期检定或校准后应进行确认，确认其满足检验检测要求后方可使用。对检定或校准的结果进行确认的内容应包括： (1)检定结果是否合格，是否满足检验检测方法的要求；(2)校准获得的设备的准确度信息是否满足检验检测项目、参数的要求，是否有修正信息，仪器是否满足检验检测方法的要求；(3)适用时，应确认设备状态标识； 2.检验检测机构需要内部校准时，应确保：(1)设备满足计量溯源要求；(2)限于非强制检定的仪器设备；(3)实施内部校准的人员经培训和授权；(4)环境和设施满足校准方法要求；(5)优先采用标准方法，非标方法使用前应经确认；(6)进行测量不确定度评估；(7)可不出具内部校准证书，但应对校准结果予以汇总；(8)质量控制和监督应覆盖内部校准工作。 | 1.对检定或校准的结果进行确认的内容是否符合要求： 是 否□ 2.机构需要进行内部校准时，是否满足要求： 是 否□ 不适用□ 3.是否对自校结果进行确认： 是 否□ 不适用□ 4.检验检测设备的溯源的状态标识是否粘贴(合格标识，不合格的贴停用标识，部分功能受限或降级使用的贴准用标识)： 是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 24) | ②所有修正信息得到有效利用、更新和备份。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 当仪器设备经校准给出一组修正信息或者标准物质包含的参考值时，检验检测机构应确保有关数据得到及时修正，计算机软件也应得到更新，检验检测机构应确保在其检测数据及相关记录中加以利用并备份和更新，并在检验检测工作中加以使用。 | 1.在对校准结果进行确认时，是否明确了需要使用的修正因子：是 否□ 2.是否采取措施便于修正因子使用、备份和更新： 是 否□ 3.是否每次使用仪器设备时，将修正因子带入到检测数据中进行修正：是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 24) | ③无法溯源到国家或国际测量标准时，检验检测机构应当保留检验检测结果相关性或准确性的证据。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.无法溯源到国家或国际测量标准时，测量结果应溯源至SI、公认的或约定的测量方法、标准，或通过比对等途径，证明其测量结果与同类检验检测机构的一致性； 2.当测量结果溯源至公认的或约定的测量方法、标准时，检验检测机构应提供该方法、标准的来源等相关证据。 | 1.无法溯源到国家或国际测量标准时，测量结果应溯源至SI、公认的或约定的测量方法、标准，或通过比对等途径，证明其测量结果与同类检验检测机构的一致性(如使用有证标准物质(参考物质)对某种材料给出可靠的物理或化学特性、使用规定方法和/或被有关各方接受并描述清晰的协议标准、参加三家以上实验室间比对结果等)：是 否□ 不适用□ 2.当测量结果溯源至公认的或约定的测量方法、标准时，检验检测机构是否提供了该方法、标准的来源等相关证据：是 否□ 不适用□ | √ |  |  |  |  |
|  | 24) | ④检验检测机构的参考标准及其使用应满足溯源要求。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 检验检测机构的参考标准应满足溯源要求。 | 1.相关的管理程序是否规定参考标准的溯源： 是 否□ 不适用□ 2.是否按要求溯源并记录：是 否□ 不适用□ | √ |  |  |  |  |
| 2.11.3 检验检测机构如使用标准物质，应当满足计量溯源性要求。 | 25) | 若使用标准物质，应当满足计量溯源性要求，可能时，溯源到SI单位或者有证标准物质。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 可能时，标准物质应溯源到国际单位制(SI)单位或有证标准物质。 | 1.相关的管理程序是否规定标准物质的溯源： 是 否□ 不适用□ 2.是否按要求溯源并记录： 是 否□ 不适用□ | √ |  |  |  |  |
| 2.12 | 检验检测机构应当建立保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系，并确保该管理体系能够得到有效、可控、稳定实施，持续符合检验检测机构资质认定条件以及相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.1 检验检测机构应当依据法律法规、标准(包括但不限于国家标准、行业标准、国际标准)的规定制定完善的管理体系文件，包括政策、制度、计划、程序和作业指导书等。检验检测机构建立的管理体系应当符合自身实际情况并有效运行。 | 26) | 检验检测机构建立的管理体系与机构自身实际情况相适应。 检验检测机构应当提供其管理体系有效运行的证据。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.检验检测机构应建立符合自身实际状况，适应自身检验检测活动并保证其独立、公正、科学、诚信的管理体系； 2.按照检验检测机构的政策、制度、计划、程序和作业指导书等，必须系统地识别和管理许多相互关联和相互作用的过程，对各过程及其相互作用，系统地进行规定和管理，从而实现预期结果； 3.检验检测机构管理体系形成文件后，应当以适当的方式传达有关人员，使其能够“获取、理解、执行”管理体系。 | 1.管理体系文件是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》和本检验检测机构的实际：是 否□ 2.建立的管理体系是否与其活动范围相适应： 是 否□ 3.检验检测机构建立的管理体系是否有效运行： 是 否□ 4.检验检测机构制定的体系文件是否有宣贯培训计划并按照计划实施(实施记录同29)条款宣贯培训要求)： 是 否□ 5.检验检测机构形成的管理体系文件是否便于员工“获取、理解、执行”：是 否□ 6.首次申请资质认定的检验检测机构，建立和运行管理体系是否不少于3个月：是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 27) | 检验检测机构建立的管理体系文件包含政策、制度、计划、手册、程序和作业指导书，以恰当的文件形式体现。文件形式包括但不限于质量手册、程序文件、作业指导书等。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 检验检测机构应将其政策、制度、计划、程序和作业指导书等过程要素文件化。检验检测机构管理体系至少应包括：管理体系文件、管理体系文件的控制、记录控制、应对风险和机遇的措施、改进、纠正措 施、内部审核和管理评审 | 管理体系文件是否包含政策、制度、计划、质量手册、程序和作业指导书及记录表格等： 是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 28) | 检验检测机构建立的管理体系应当有效运行，具有体系运行相应的记录： a)管理体系文件标识、批准、发布、变更和废止控制记录； | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.检验检测机构制定的管理体系文件，对文件的标识、批准、发布、变更和废止等各个环节实施管理。文件包括但不限于法律法规、标准、规范性文件、质量手册、程序文件、作业指导书和记录表格，以及通知、计划、图纸、图表、软件等； 2.文件可承载在各种载体上，可以是数字存储设施如光盘、硬盘等，或是模拟设备如磁带、录像带或磁带机，还可以采用缩微胶片、纸张、相纸等； 3.检验检测机构应定期审查文件，防止使用无效或作废文件。失效或废止文件一般要从使用现场收回，加以标识后销毁或存档。如果确因工作需要或其他原因需要保留在现场的，必须加以明显标识，以防误用。 | 1.是否制定管理体系文件，管理内部和外部文件： 是 否 2.管理体系文件的内容是否包括文件的编制、审核、批准、标识、发放、标识、保管、变更和废止等： 是 否 3.内部和外部文件是否有明显标识：是 否 4.是否明确对各类存贮方式的文件管理和控制的制度或程序，防止数据、信息丢失或更改：是 否 5.是否有按照管理体系文件要求进行管理的记录： 是 否 6.是否定期审查文件(包括对检测依据和标准查新)： 是 否 7.是否有回收登记记录，防止过期、无效、失效或作废文件的使用：是 否 8.修订后的文件(包括质量手册、程序文件等)是否按照要求修订、更改、发放：是 否 | √ |  |  |  |  |
|  | 28) | b)客户投诉的接收、确认、调查、处理和服务客户记录； | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.检验检测机构应指定部门和人员接待和处理客户的投诉，明确其职责和权利，保留客户投诉的接收、确认、调查、处理。对客户的每一次投诉，均应按照规定予以处理； 2.与客户投诉相关的人员、被客户投诉的人员，应采取适当的回避措施。 对投诉人的回复决定，应由与投诉所涉及的检验检测活动无关的人员做出，包括对该决定的审查和批准； 3.检验检测机构应对投诉的处理过程及结果及时形成记录，并按规定全部归档。检验检测机构应将投诉处理过程的结果正式通知投诉人。 | 1.是否制定客户投诉和服务客户的管理体系文件： 是 否□ 2.在处理投诉时是否采取回避措施： 是 否□ 3.是否对投诉的处理过程及结果及时形成记录(包括接收、确认、调查、处理等内容)，并按规定全部归档： 是 否□ 4.是否将投诉处理过程的结果正式通知投诉人： 是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 28) | c)检验检测不符合工作的处理记录； | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.不符合是指检验检测活动不满足标准或者技术规范的要求、与客户约定的要求或者不满足管理体系文件的要求； 2.检验检测机构应明确如何对不符合的严重性和可接受性进行评价，规定当识别出不符合时采取的纠正措施，并明确暂停工作和恢复工作的职责；记录所描述的不符合工作和措施； 3.不符合的信息可能来源于监督员的监督、客户意见、内部审核、管理评审、外部评审、设备设施的期间核查、检验检测结果质量监控、采购的验收、报告的审查、数据的校核等。检验检测机构应关注这些环节，及时发现、处理不符合。当评价表明不符合可能再度发生，或对检验检测机构的运作与其政策和程序的符合性产生怀疑时，应立即执行纠正措施程序； 4.当不符合可能影响检验检测数据和结果时，应通知客户，并取消不符合时所产生相关结果。 | 1.是否制定不符合工作处理的管理体系文件，明确对不符合的评价、决定不符合是否可接受、纠正不符合、批准恢复被暂停的工作的职责和权限：是 否 2.不符合的处理规定中是否描述不符合的原因： 是 否 3.不符合的处理规定中是否完整描述不符合的信息可能来源：是 否 4.各种信息来源反映的不符合是否按照规定进行处理： 是 否 5.当评价表明不符合可能再度发生，或对检验检测机构的运作与其政策和程序的符合性产生怀疑时，是否立即执行纠正措施：是 否 6.当不符合可能影响检验检测数据和结果时，是否通知客户，并取消不符合时所产生相关结果： 是 否 不适用 7.是否记录所描述的不符合工作和采取的措施： 是 否 | √ |  |  |  |  |
|  | 28) | d)检验检测机构采取纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进记录； | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.纠正措施是指为消除已发现的不符合或其他不期望发生的情况所采取的措施。检验检测机构应当在识别出不符合、在管理体系发生不符合或在技术运作中出现对政策和程序偏离等情况时，应实施纠正措施； 2.检验检测机构应针对分析的原因制定纠正措施，纠正措施应编制成文件并加以实施，对纠正措施实施的结果应进行跟踪验证，确保纠正措施的有效性； 3.检验检测机构应当应用审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、管理评审、人员建议、风险评估、能力验证和客户反馈等信息来持续改进管理体系。对日常的监督活动中发现的管理体系运行的问题予以改正。检验检测机构应保留持续改进的证据； 4.检验检测机构应以基于风险的思维，运用过程方法建立了管理体系。 | 1.是否制定规定在识别出不符合、在管理体系发生不符合或在技术运作中出现对政策和程序偏离等情况时，实施纠正措施：是 否 2.是否针对分析的原因制定纠正措施：是 否 3.纠正措施是否编制成文件并加以实施：是 否 4.对纠正措施实施的结果是否进行跟踪验证，确保纠正措施的有效性：是 否 5.是否明确改进的方式方法：是 否 6.日常的监督活动中发现的管理体系运行的问题是否予以改正：是 否 7.机构是否保留持续改进的证据：是 否 8.最高管理者是否以基于风险的思维，运用过程方法建立了管理体系，对检验检测机构所处的内外部进行了分析：是 否 9.进行了风险评估和风险处置：是 否 10.检验检测机构是否识别了法律风险、质量责任风险、安全风险和环境风险等，以基于风险的思维对过程和管理体系进行了管控，从而有效利用机遇，消除或减小风险：是 否 | √ |  |  |  |  |
|  | 28) | e)检验检测样品全过程控制记录； | ①查阅管理体系文件和见证材料(抽样过程)： 1.检验检测机构为后续的检验检测，需要对物质、材料或产品进行抽样时，应建立和保持抽样规定，抽样规定应对抽取样品的选择、抽样计划、提取和制备进行描述，以提供所需的信息； 2.抽样计划和程序在抽样的地点应能够得到； 3抽样计划应根据适当的统计方法制定，分析抽样对检验检测结果的影响，抽样过程应注意需要控制的因素，以确保检验检测结果的有效性； 4.当抽样作为检验检测工作的一部分时，检验检测机构应有规定记录与抽样有关的资料和操作。这些记录应包括所用的抽样程序、抽样人的识别、环境条件(如果相关)、必要时有抽样位置的图示或其他等效方法，如适用，还应包括抽样程序所依据的统计方法； 5.当客户要求对已有文件规定的抽样程序进行添加、删减或有所偏离时，检验检测机构应审视这种偏离可能带来的风险； 6.根据任何偏离不得影响检验检测质量的原则，要对偏离进行评估，经批准后方可实施偏离； 7.应详细记录这些要求和相关的抽样资料，并记入包含检验检测结果的所有文件中，同时告知相关人员。 | (抽样过程)： 1.机构是否制定抽样规定：是 否 不适用 2.抽样规定是否对抽样的范围、依据、抽取样品的选择、抽样计划、提取和制备、样品运输方式、储存、保管要求进行描述，以提供所需的信息：是 否 3.抽样规定是否根据适当的统计方法制定抽样计划： 是 否 不适用 4.抽样计划和程序是否作受控管理后下发抽样人员带到现场，方便使用：是 否 5.是否按照抽样规定的流程，依据相关的抽样计划实施抽样，并保存抽样的记录：是 否 6.当抽样作为检验检测工作的一部分时，机构是否记录与抽样有关的资料和操作：是 否 不适用 7.抽样记录是否包括所用的抽样程序、抽样工具、时间、地点、抽样人的识别、环境条件(如果相关)、必要时有抽样位置的图示或其他等效方法：是 否 8.当客户要求对已有文件规定的抽样程序进行添加、删减或有所偏离时，机构是否审视这种偏离可能带来的风险：是 否 不适用 9.根据任何偏离不得影响检验检测质量的原则，是否对偏离进行评估，并经批准后方可实施偏离： 是 否 不适用 10.是否详细记录这些要求和相关的抽样资料，并记入包含检验检测结果的所有文件中，同时告知相关人员： 是 否 不适用 | √ |  |  |  |  |
|  | 28) |  | ②查阅管理体系文件和见证材料(样品管理全过程)： 检验检测机构应当制定样品管理规定，规范样品的运输、接收、制备、处置、存储过程： 1.检验检测机构应当建立样品的标识系统，对样品应有唯一性标识和检验检测过程中的状态标识； 2.应保存样品在检验检测机构中完整的流转记录，以备核查； 3.流转记录包含样品群组的细分和样品在检验检测机构内外部的传递； 4.检验检测机构在样品接收时，应对其适用性进行检查，记录异常情况或偏离； 5.当对样品是否适合于检验检测存有疑问，或当样品与所提供的说明不相符时，或者对所要求的检验检测规定得不够详尽时，检验检测机构应在开始工作之前问询客户，予以明确，并记录下讨论的内容； 6.机构应有规定和适当的设施避免样品在运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理或返回过程中发生退化、污染、丢失或损坏。如通风、防潮、控温、清洁等，并做好相关记录。 7.法律法规及客户的要求规定样品的保存期限。 | (样品管理全过程) 1.机构是否制定样品管理规定，规范样品的运输、接收、制备、处置、存储过程以保护样品的完整性并为客户保密：是 否 2.是否严格按照样品管理规定实施：是 否 3.是否建立样品的标识系统，明确规定区分不同样品的唯一性编码和同一样品在不同流转阶段的状态标识： 是 否 4.是否保存了样品在机构中完整的流转记录，以备核查： 是 否 5.流转记录是否包含样品群组的细分和样品在机构内外部的传递：是 否 6.样品的流转标识是否完整：是 否 7.在样品接收时，是否详细检查、登记样品的状态和信息，包括与正常条件的偏离，客户对抽样计划提出的偏离要求等：是 否 8.当出现前述情况时，机构是否在开始工作之前问询客户，予以明确，并记录下讨论的内容：是 否 9.样品管理程序是否有程序和适当的设施避免样品在运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理或返回过程中发生退化、污染、丢失或损坏。如通风、防潮、控温、清洁等：是 否 10.是否按要求做好相关记录：是 否 11.是否按照相关要求规定样品的保存期限，并按照要求存放：是 否 12.当样品需要存放或养护时，是否保持、监控和记录环境条件：是 否 13.样品存放地点是否有安全防护设施，并保证其他人不能随意进出保存场所：是 否 | √ |  |  |  |  |
|  | 28) | f)检验检测机构管理体系内部审核记录； | ①查阅管理体系文件： 1.检验检测机构应制定管理体系内部审核规定，对内部审核工作的计划、筹备、实施、结果报告、不符合工作的纠正、纠正措施及验证等环节进行合理规范，以便验证其运作是否符合管理体系和《评审准则》的要求，管理体系是否得到有效的实施和保持； 2.内部审核通常每年一次，由质量负责人策划内审并制定审核方案，内部审核应当覆盖管理体系的所有要素，应当覆盖与管理体系有关的所有部门、所有场所和所有活动。 | 1.是否制定管理体系内部审核规定：是 否 2.内部审核的管理规定是否规定了最高管理者、质量负责人、内审组长及质量管理部门、受审部门的职责： 是 否 3.是否规定了审核频次(常规审核：按年度计划进行，每年至少一次；特殊情况下审核：当出现下列情况时，增加内审频次：⑴出现质量事故或客户对某一环节连续投诉；⑵内部监督连续发现质量问题；⑶机构组织结构、人员、技术、设施发生较大变化；⑷第二方或第三方现场评审前)：是 否 4.是否质量负责人负责策划和组织实施内部审核活动： 是 否 5.内部审核是否覆盖管理体系的所有要素，包括固定的设施、离开固定设施的场所、移动的或临时的设施以及所有部门、所有要素和所有活动：是 否 | √ |  |  |  |  |
|  | 28) |  | ②查阅见证材料： 内审员须经过培训，具备相应资格，能够正确理解《评审准则》、清楚内部审核的工作程序、掌握内审的技巧方法和具备编制内部审核检查表、出具不符合项报告的能力。若资源允许，内审员应独立于被审核的活动。 | 1.是否制定内审员的任职条件和职责：是 否 2.内审员是否经过培训，具备相应资格：是 否 3.对培训合格的内审员是否进行了任命：是 否 4.审核时是否独立于被审核的活动：是 否 | √ |  |  |  |  |
|  | 28) |  | ③查阅见证材料： 检验检测机构应： (1)依据有关过程的重要性、对检验检测机构产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告； (2) 规定每次审核的审核要求和范围； (3)选择审核员并实施审核； (4)确保将审核结果报告给相关管理者； (5)及时采取适当的纠正和纠正措施； (6)保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据。 | 1.是否按照程序规定要求开展内部审核工作，以便验证其运作是否符合管理体系《准则》的要求，管理体系是否得到有效的实施和保持：是 否 2.质量负责人是否每年年初批准并组织质量管理部门及有关人员策划并编制《年度内审计划》(内容包括内审的目的、性质、依据、范围、审核组人员、计划时间)： 是 否 3.是否成立内审组，确定内审组长、内审组成员、分组、编制检查表，经质量负责人确认，并通知有关人员准备： 是 否 4.是否由内审组长制定《内审实施计划》(《内审日程表》)或《专项审核计划》，内容包括：内审的目的和范围、内审依据、内审组长和内审人员、内审的部门/要素及内审员分工、内审日程安排、提交内审结果报告的时间等具体事项：是 否 5.内审的实施是否按照首次会议、现场审核、碰头会、开具不符合项报告及召开末次会议的程序进行： 是 否 6.内审组长是否编制内审报告，对内审过程、内审结论、内审中发现的问题(不符合项)、整改情况进行统计、分析、归纳、评价，经内审员签字、质量负责人批准，并分发至各个部门：是 否 7.是否及时采取适当的纠正和纠正措施，并纠正措施有效性进行跟踪验证并确认完成及合格后，做好跟踪验证记录：是 否 8.内审资料是否至少包括内审通知、《年度内审计划》、《内审实施计划》(《内审日程表》)、首次会议签到表、末次会议签到表、现场审核记录表、不符合项报告表、不符合项纠正预防措施表、内审报告等：是 否 | √ |  |  |  |  |
|  | 28) | g)检验检测机构管理评审记录。 | ①查阅管理体系文件： 管理评审是最高管理者按策划的时间间隔组织对管理体系的适宜性、充分性、有效性以及是否能够保证目标的实现进行评价，确保检验检测机构管理体系不断改进，持续有效的运行。 | 是否制定管理评审规定： 是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 28) |  | ②查阅管理体系文件和见证材料： 1.管理评审通常12个月一次； 2.管理评审由最高管理者主持。 | 1.定期评审是否通常12个月一次：是 否□ 2.当组织结构发生重大变化或发生重大质量事故，是否组织不定期的管理评审：是 否□ 不适用□ 3.管理评审是以评审会议的形式进行，是否由最高管理者主持：是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 28) |  | ③查阅管理体系文件和见证材料： 1.检验检测机构应当编制管理评审计划，明确管理评审的目的、内容、方法、时机以及结果报告； 2.最高管理者应确保管理评审输出的实施； 3.检验检测机构应当对评审结果形成评审报告，对提出的改进措施，管理层应确保负有管理职责的部门或岗位人员启动有关工作程序，在规定的时间内完成改进工作，并对改进结果进行跟踪验证。 | 1.质量负责人是否根据内审报告以及收集到的“管理评审输入”的信息制定管理评审计划：是 否□ 2.管理评审计划是否明确管理评审的目的、内容、参加评审的人员、方法、时机以及结果报告：是 否□ 3.管理评审计划是否经最高管理者批准：是 否□ 4.管理评审资料是否至少包括通知、计划、方案、会议签到、输入材料、会议记录、改进证据、管理评审报告等：是 否□ 5.最高管理者是否确保负有管理职责的部门或岗位人员启动有关工作程序，在规定的时间内完成改进工作，并对改进结果进行跟踪验证：是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 28) |  | ④查阅见证材料： 应保留管理评审的记录。 | 管理评审的记录是否归档保留： 是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 28) |  | ⑤查阅见证材料： 管理评审输入应包括以下信息： (1)检验检测机构相关的内外部因素的变化； (2)目标的可行性； (3)政策和程序的适用性； (4)以往管理评审所采取措施的情况； (5)近期内部审核的结果； (6)纠正措施； (7)由外部机构进行的评审； (8)工作量和工作类型的变化或者检验检测机构活动范围的变化； (9)客户和员工的反馈； (10)投诉； (11)实施改进的有效性； (12)资源配置的合理性； (13)风险识别的可控性； (14)结果质量的保障性； (15)其他相关因素，如监督活动和培训。 管理评审输出应包括以下内容： (1)管理体系及其过程的有效性； (2)符合本标准要求的改进； (3)提供所需的资源； (4)变更的需求。 | 管理评审输入： 1.是否包括检验检测机构相关的内外部因素的变化： 是 否□ 2.是否包括目标的可行性：是 否□ 3.是否包括政策和程序的适用性：是 否□ 4.是否包括以往管理评审所采取措施的情况： 是 否□ 5.是否包括近期内部审核的结果：是 否□ 6.是否包括纠正措施：是 否□ 7.是否包括由外部机构进行评审的结果：是 否□ 8.是否包括工作量和工作类型的变化或者检验检测机构活动范围的变化：是 否□ 9.是否包括客户和员工的反馈信息：是 否□ 10.是否包括投诉的内容：是 否□ 11.是否包括实施改进的有效性：是 否□ 12.是否包括资源配置的合理性：是 否□ 13.是否包括风险识别的可控性：是 否□ 14.是否包括结果质量的保障性：是 否□ 15.是否包括其他相关因素，如监督活动和培训： 是 否□ 16.管理评审报告是否包括1)评审目的、内容、时间、形式、参加评审的人员等评审概况；2)内审报告中提及的整改措施的落实情况的评价；3)对质量手册和相关质量管理体系文件适用性评价；4)管理体系运行情况及效果的综合评价；5)管理体系及其过程的有效性、符合本标准的改进、提供所需的资源、变更的需求：是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 29) | ①检验检测机构建立的管理体系应当对机构组织结构、岗位职责、任职要求和能力确认作出规定。 | 查阅管理体系文件： 1.是否明确其内部组织构成，并通过组织结构图来表述。非独立法人的检验检测机构，应明确其与所属法人以及所属法人的其他组成部门的相互关系； 2.内部组织机构框图中明确表明管理、技术运作和支持服务之间的关系； 3.是否明确人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，明确所有人员或岗位在质量管理体系中的权力、资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责； 4.是否对人员的能力确认作出规定。 | 1.是否明确其内部组织构成，通过组织结构图来表述，并符合实际运作：是 否 2.非独立法人的检验检测机构，是否通过组织结构图，明确其与所属法人以及所属法人的其他组成部门的相互关系，并符合实际运作：是 否 不适用 3.管理体系文件中是否在职责中明确表明质量管理、技术管理和行政管理三者之间的关系，并符合实际运作： 是 否 4.是否规定人员岗位职责、任职要求和能力确认： 是 否 5.是否明确相关人员或岗位在管理体系中的权力、资源： 是 否 6.体系文件规定相关人员(含质量监督员)或岗位职责、任职要求和使用条件：是 否 7.相关人员的资格确认(可根据个人的学历、相应的教育、培训、工作经历、操作技能、经验水平等方式进行确认和授权)：是 否 8.上岗资格的确认应明确、清晰，如进行某一项检验检测工作、签发某范围内的检验检测报告或证书等，应由熟悉专业领域并得到检验检测机构授权的人员完成； 是 否 9.是否通过发布文件和/或持证等形式规定人员上岗： 是 否 | √ |  |  |  |  |
|  | 29) | ②检验检测机构依据管理体系建立的人员技术档案内容包括不限于教育背景、培训经历、资格确认、授权、监督的相关记录。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.有所有技术人员的档案(内容包括相关授权和能力的确认记录，含授权和能力确认日期、学历教育证书、取得的资质及证书、培训学习和效果评价、工作经历或技术经历证明、记录中人员能力的确认、人员选择、人员培训、人员监督、人员授权记录)； 2.专业技术人员要一人一档，档案资料必须及时更新和完善。 | 1.是否有所有技术人员的档案：有 无 2.学历教育证书复印件：有 无 3.职称证书复印件：有 无 4.取得的资质及证书：有 无 5.工作经历或技术经历证明：有 无 6.人员记录中是否有人员能力的确认、人员选择、人员培训、人员监督、人员授权记录，并包含授权和能力确认的日期：有 无 7.是否一人一档：是 否 8.是否及时更新和完善：是 否 | √ |  |  |  |  |
|  | 29) | ③检验检测机构依据管理体系规定开展人员的管理、技术、安全培训，并保存培训记录。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 机构应根据目标提出对人员教育和培训要求，并制定满足培训需求和提供培训的政策和规定，内容包括教育、培训目标，培训计划的制定与实施等。 培训计划既要考虑检验检测机构当前和预期的任务需要，也要考虑检验检测人员以及其他与检验检测活动相关人员的资格、能力、经验和监督评价的结果： 1.年度培训计划应包括法律法规、《评审准则》、质量管理及专业技能等方面内容； 2.培训计划内容包括培训的课题、培训的时间、培训的对象、培训方式、授课人等； 3.培训效果的评价：至少包括培训政策和程序的制定、培训需求的识别与分析、培训目标规划、计划的编制与实现、培训的组织与管理、培训结果的考核方式等方面； 4.评价的方式：理论考核、实际操作、检验检测机构内外部质量控制结果、内外部审核、不符合工作的识别、利益相关方的投诉、人员监督评价和管理评审等多种方式对培训活动的有效性进行评价，并持续改进培训以实现培训目标。 | 1.是否制定人员培训规定： 是 否 2.人员培训程序，是否包括教育、培训目标，培训计划的制定与实施等内容： 是 否 3.培训计划是否与机构当前和预期的任务相适应： 是 否 4.培训计划是否考虑检验检测人员以及其他与检验检测活动相关人员的资格、能力、经验和监督评价的结果： 是 否 5.年度培训计划是否包括法律法规、《评审准则》、质量管理及专业技能等方面内容： 是 否 6.培训计划内容是否包括培训的课题、培训的时间、培训的对象、培训方式、授课人等： 是 否 7.是否进行培训效果的评价： 是 否 8.培训效果的评价方式是否符合规定的要求： 是 否 | √ |  |  |  |  |
| 2.12.2 检验检测机构应当开展有效的合同评审。对相关要求、标书、合同的偏离、变更应当征得客户同意并通知相关人员。 | 30) | 检验检测机构建立的管理体系包含对评审客户要求、标书、合同的偏离、变更做出规定的内容。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.检验检测机构应依据制定的评审客户要求、标书和合同的相关规定，对合同评审和对合同的偏离加以有效控制，记录必要的评审过程或结果； 2.检验检测机构应与客户充分沟通，了解客户需求，并对自身的技术能力和资质状况能否满足客户要求进行评审。若有关要求发生修改或变更时，需进行重新评审。对客户要求、标书或合同有不同意见，应在签约之前协调解决。 对于出现的偏离，检验检测机构应与客户沟通并取得客户同意，将变更事项通知相关的检验检测人员； 3.当客户要求出具的检验检测报告或证书中包含对标准或规范的符合性声明(如合格或不合格)时，检验检测机构应有相应的判定规则； 4.若标准或规范不包含判定规则内容，检验检测机构选择的判定规则应与客户沟通并得到同意。 | 1.是否制定评审客户要求、标书和合同的规定： 是 否 2.在开展检验检测工作之前，是否与客户进行充分而有效沟通，了解客户需求，并对自身的技术能力和资质状况能否满足客户要求评审(常规性、一般性或非常明确的客户要求，可简化评审的过程和程序)： 是 否 3.是否严格按照签定的合同要求开展检验检测活动： 是 否 4.检验检测活动中对要求、标书和合同的变更、偏离，是否征得客户同意并通知相关人员： 是 否 5.当客户要求出具的检验检测报告或证书中包含对标准或规范的符合性声明(如合格或不合格)时，检验检测机构是否有相应的判定规则： 有 无 不适用 6.若标准或规范不包含判定规则内容，检验检测机构是否有文件化的判定规则： 有 无 不适用 7.选择的判定规则是否与客户沟通并得到同意： 有 无 不适用□ | √ |  |  |  |  |
|  | 31) | 检验检测机构的管理体系包含对分包和使用判定规则的相关规定。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.检验检测机构因工作量、关键人员、设备设施、环境条件和技术能力等原因，需分包检验检测项目时，应分包给已取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，具体分包的检验检测项目和承担分包项目的检验检测机构应事先取得委托人的同意，并在检验检测报告或证书中清晰标明分包情况。检验检测机构应要求承担分包的检验检测机构提供合法的检验检测报告或证书，并予以使用和保存； 2.检验检测机构实施分包前，应制定分包的管理规定，包括控制文件、事先通知客户并经客户书面同意、对分包方定期评价(或采信资质认定部门的认定结果)，建立合格分包方名录并正确选用。该规定在检验检测业务洽谈、合同评审和合同签署过程中予以实施； 3.除非是客户或法律法规指定的分包，检验检测机构应对分包结果负责。 | 1.承担分包工作的检验检测机构是否依法取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目： 是 否 不适用 2.分包工作事先是否取得委托人的书面同意： 是 否 不适用 3.检验检测机构应对分包结果负责，是否在检测报告中清晰注明并符合要求：是 否 不适用 4.检验检测机构是否正确使用和保存承担分包的检验检测机构所提供合法的检验检测报告或证书： 是 否 不适用 5.是否建立和保持检验检测工作分包管理程序： 是 否 不适用 6.是否明确需要实施分包的原因：是 否 不适用 7.是否建立合格分包方名录并正确选用： 是 否 不适用 8.是否对分包方进行评审，并有评审记录： 是 否 不适用 9.是否对分包方进行定期评价：是 否 不适用 | √ |  |  |  |  |
| 2.12.3 检验检测机构选择和购买的服务和供应品应当符合检验检测的工作需求。 | 32) | 检验检测机构应当对选择和购买的服务和供应品符合检验检测工作需求作出规定并有效实施，确保服务和供应品符合检验检测工作需求。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.检验检测机构应对选择和购买的服务和供应品符合检验检测工作需求做出规定并有效实施，确保服务和供应品的质量符合检验检测工作需求； 2.供应品指检验检测机构开展各种检验检测活动所使用的物品，包括但不限于测量仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品或辅助装置； 3服务指机构开展各种检验检测活动所需的由从外部获得的活动，包括但不限于检定和校准服务，抽样服务，检测服务，分包服务，仪器设备购置，环境设施的设计和施工，设备设施的运输、安装和保养维护服务，废物处理、能力验证服务以及评审和审核服务等； 4.检验检测机构应对影响检验检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供货单位和服务提供者进行评价，并保存这些评价的记录和获批准的合格供货单位和服务提供者名单。 | 1.是否制定选择和购买对检验检测质量有影响的服务和供应品的规定：是 否□ 2.规定的内容是否结合本机构的特点，对选择和购买的服务和供应品符合检验检测工作需求做出规定并有效实施，确保服务和供应品的质量符合检验检测工作需求：是 否□ 3.机构是否结合自身的特点对影响检验检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供货单位和服务提供者进行评价(包括但不限于检定和校准服务，抽样服务，检测服务，分包服务，仪器设备购置，环境设施的设计和施工，设备设施的运输、安装和保养维护服务，废物处理、能力验证服务以及评审和审核服务等)：是 否□ 4.是否保存了评价记录(包括合格供应商一览表、合格供应商评价记录表、证书复印件及范围、协议(合同)、资质范围等)：是 否□ 5.是否保存了获批准的合格供货单位和服务提供者名单： 是 否□ 6.是否按要求对供应品、试剂和消耗材料等进行验收，并保存记录：是 否□ | √ |  |  |  |  |
| 2.12.4* 检验检测机构能正确使用有效的方法开展检验检测活动。检验检测方法包括标准方法和非标准方法，应当优先使用标准方法。使用标准方法前应当进行验证；使用非标准方法前，应当先对方法进行确认，再验证。 | 33) | 检验检测机构对新引入或者变更的标准方法进行方法验证并保留方法验证记录，方法验证记录可以证明人员、环境条件、设备设施和样品符合相应方法要求，检验检测的数据、结果质量得到有效控制。检验检测机构在使用非标方法前应当进行确认、验证，并保留相关方法确认记录和方法验证记录。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.检验检测机构应使用适合的方法(包括抽样方法)进行检验检测，该方法应满足客户需求，也应是检验检测机构获得资质认定许可的方法； 2.检验检测机构在初次使用标准方法前，应进行方法验证并保留方法验证记录； 3.如果标准方法发生了变化，应重新进行方法验证并保留方法验证记录； 4.方法验证记录应可以证明人员、环境条件、设备设施和样品符合相应方法要求，检验检测的数据、结果质量应得到有效控制； 5.检验检测机构在使用非标方法前应当进行确认、验证，并保留相关方法确认记录和方法验证记录。 | 1.机构在初次使用标准方法前，是否进行了方法验证，并保留方法验证记录：是 否 2.标准方法发生了变化，是否重新进行了方法验证，并保留方法验证记录：是 否 不适用 3.方法验证记录是否可以证明人员、环境条件、设备设施和样品符合相应方法要求，检验检测的数据、结果质量应得到有效控制：是 否 4.机构是否使用了非标准方法：是 否 5.机构在使用非标准方法前是否进行确认、验证，以确保该方法适用于预期的用途，并保留相关方法确认记录和方法验证记录：是 否 不适用 | √ |  |  |  |  |
|  | 34) | 检验检测机构根据所开展检验检测活动需要制定作业指导书，如：设备操作规程、样品的制备程序、补充的检验检测细则等。作业指导书与检验检测机构开展的检验检测活动相适应。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 如果标准、规范、方法不能被操作人员直接使用，或其内容不便于理解，规定不够简明或缺少足够的信息，或方法中有可选择的步骤，会在方法运用时造成因人而异，可能影响检验检测数据和结果正确性时，则应制定作业指导书(含附加细则或补充文件)。 | 1.因标准、规范、方法不能被操作人员直接使用，或其内容不便于理解，规定不够简明或缺少足够的信息，或方法中有可选择的步骤，会在方法运用时造成因人而异，可能影响检验检测数据和结果正确性时，是否制定作业指导书(含附加细则或补充文件)： 是 否 不适用 2.作业指导书是否符合相关标准的要求： 是 否 不适用 3.制定的作业指导书是否经过验证审批后使用：是 否 4.制定作业指导书(含附加细则或补充文件)等是否纳入管理：是 否 | √ |  |  |  |  |
|  | 35) | 检验检测机构的管理体系包含对检验检测方法定期查新和保留查新记录作出规定的内容。检验检测机构保留查新记录，证明所用方法正确有效。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.检验检测机构应制定对检验检测方法定期查新和保留查新记录的规定； 2.检验检测机构应定期审查检验检测方法文件，防止使用无效或作废文件。失效或废止文件一般要从使用现场收回，加以标识后销毁或存档。如果确因工作需要或其他原因需要保留在现场的，必须加以明显标识，以防误用。 | 查阅管理体系文件： 1.检验检测机构是否制定对检验检测方法定期查新和保留查新记录的规定： 是 否 2.是否定期审查检验检测方法文件(包括对检测依据和标准)，并保留查新记录： 是 否 | √ |  |  |  |  |
| 2.12.5 当检验检测标准、技术规范或者声明与规定要求的符合性有测量不确定度要求时，检验检测机构应当报告测量不确定度。 | 36) | 检验检测机构的管理体系包含对报告检验检测结果测量不确定度作出规定的内容。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.检验检测机构应制定对报告检验检测结果测量不确定度的规定； 2.检验检测机构应给出相应检验检测能力的评定测量不确定度案例； 3.若检验检测机构申请资质认定的检验检测项目中无测量不确定度的要求时，检验检测机构可不制定相应规定； 4.检验检测机构可在检验检测出现临界值、内部质量控制或客户有要求时，需要报告测量不确定度。 | 1.机构是否根据需要制定对报告检验检测结果测量不确定度的规定： 是 否□ 2.机构是否给出相应检验检测能力的评定测量不确定度案例： 是□ 否□ 不适用 | √ |  |  |  |  |
|  | 37) | 检验检测机构开展检验检测活动所依据的方法中有不确定度要求或声明与规定要求的符合性有测量不确定度要求时，检验检测机构根据管理体系的规定报告不确定度并保留记录。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 检验检测机构开展检验检测活动所依据的方法中有不确定度要求或声明与规定要求的符合性有测量不确定度要求时，报告不确定度并保留记录。 | 检验检测机构开展检验检测活动所依据的方法中有不确定度要求或声明与规定要求的符合性有测量不确定度要求时，报告不确定度并保留记录： 是□ 否□ 不适用 |  |  |  | √ |  |
| 2.12.6 检验检测机构出具的检验检测报告应当客观真实、方法有效、数据完整、信息齐全、结论明确、表述清晰并使用法定计量单位。 | 38) | 检验检测机构体系文件包含检验检测报告的固定格式。报告应当客观真实、方法有效、数据完整、信息齐全、结论明确、表述清晰、使用法定计量单位并符合检验检测方法的规定。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.检验检测机构应准确、清晰、明确和客观地出具检验检测报告或证书，可以书面或电子方式出具； 2.报告应当客观真实、方法有效、数据完整、信息齐全、结论明确、表述清晰、使用法定计量单位并符合检验检测方法的规定。 | 检验检测机构体系文件是否包含检验检测报告的固定格式： 是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 39) | 检验检测机构开展检验检测活动的原始记录信息能有效支撑对应出具的报告内容。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 检验检测机构开展检验检测活动的原始记录信息能有效支撑对应出具的报告内容，以确保报告的可追溯性。 | 每项检验检测的记录是否信息充分(如样品、检测条件、涉及量值溯源的设备或标准物质、检测过程等)，保证能够再现其检测活动，实现可追溯性： 是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 40) | 检验检测机构出具的报告至少应当包括：标题、唯一性标识、资质认定标志、检验检测机构的检验检测专用章或者公章、授权签字人识别、客户的名称和地址、检验检测方法的识别、样品的识别、样品接收时间和检验检测时间、签发时间、存在抽样时的抽样信息和存在分包时的分包信息。 | 查阅检验检测报告或证书： | 1.检验检测报告或证书是否有标题：是 否□ 2.检验检测报告的唯一性标识和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验检测报告的一部分，以及表明检验检测报告结束的清晰标识：是 否□ 3.检验检测报告或证书是否有资质认定标志：是 否□ 4.检验检测报告或证书是否加盖检验检测专用章或公章：是 否□ 5.是否包含检验检测机构的名称和地址：是 否□ 6.检验检测的地点与检验检测机构的地址不同时，是否注明：是 否□ 7.检验检测报告或证书是否包含签发人的姓名、签字或等效的标识和签发日期：是 否□ 8.检验检测报告或证书是否包含客户的名称和地址： 是 否□ 9.检验检测报告或证书是否包含检测方法：是 否□ 10.检验检测报告或证书是否包含样品的描述、状态和标识、抽样信息、样品接收时间、检验检测时间、签发时间：是 否□ 11.当抽样环节对检验检测结果的有效性或应用有影响时，是否提供检验检测机构或其他机构所用的抽样计划和程序的说明：是 否□ 12.存在分包时，是否注明分包的检验检测项目以及承担分包项目的检验检测机构信息：是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 41) | 检验检测机构如果使用电子签名，符合相关法律法规规定。 | 查阅检验检测报告或证书： 1.是否使用电子签名，如有，体系文件中是否有电子签名相关管理规定； 2.电子签名的使用是否符合法律法规规定要求，有权限管理。 | 1.体系文件中是否有电子签名相关管理要求； 是 否□ 不适用□ 2.电子签名的管理是否受控，使用是否有权限； 是 否 不适用 3.利用其他签字等效标识时，其等效标识是否具有唯一性和安全性：是 否□ | √ |  |  |  |  |
| 2.12.7 检验检测机构应当对质量记录和技术记录的管理作出规定，包括记录的标识、贮存、保护、归档留存和处置等内容。记录信息应当充分、清晰、完整。检验检测原始记录和报告保存期限不少于6年。 | 42) | 检验检测机构的管理体系包含对记录管理的规定，记录应当信息充分、清晰、完整。记录管理内容包括记录标识、贮存、保护、归档留存和处置等。检验检测原始记录和报告保存期限不少于6年。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.每项检验检测的记录应包含充分的信息，该检验检测在尽可能接近原始条件情况下能够重复； 2.记录应包括抽样人员、每项检验检测人员和结果校核人员的签字或等效标识； 3.观察结果、数据应在产生时予以记录。不允许补记、追记、重抄； 4.书面记录形成过程中如有错误，应采用杠改方式，并将改正后的数据填写在杠改处。实施记录改动的人员应在更改处签名或等效标识； 5.所有记录的存放条件应有安全保护措施，对电子存储的记录也应采取与书面媒体同等措施，并加以保护及备份，防止未经授权的侵入及修改，以避免原始数据的丢失或改动； 6.记录可存于不同媒体上，包括书面、电子或电磁方式； 7.检验检测报告或证书档案的保存期限通常不少于6年，若评审补充要求另有规定，则按评审补充要求执行。 | 1.是否建立和保持记录管理程序，确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求：是□ 否□ 2.所有记录是否有唯一性标识：是□ 否□ 3.每项检验检测的记录是否信息充分(如样品、检测条件、涉及量值溯源的设备或标准物质、检测过程等)，保证能够再现其检测活动，实现可追溯性：是 否□ 4.记录是否包括抽样人员(适用时)： 是 否□ 不适用□ 5.检验检测的记录是否是检验检测人员和结果校核人员的签字：是 否□ 6.观察结果、数据是否是在产生时予以记录：是 否□ 7.是否存在补记、追记、重抄：是 否□ 8.记录的杠改是否符合要求：是 否□ 9.是否采取安全保存措施，避免记录泄密、损坏、丢失或改动：是 否□ 10.机构是否按照要求或者评审补充要求对检验检测报告或证书档案的保管期限做出规定，并执行： 是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 43) | 检验检测机构具备保存记录和相关文件的场所，该场所的环境设施及环境条件符合保存要求。 | 查看现场 | 1.检验检测机构是否有具备保存记录和相关文件的场所： 有 无 2.该场所的环境设施及环境条件是否符合保存要求： 有 无 | √ |  |  |  |  |
| 2.12.8 检验检测机构在运用计算机信息系统实施检验检测、数据传输或者对检验检测数据和相关信息进行管理时，应当具有保障安全性、完整性、正确性措施。 | 44) | 检验检测机构在利用计算机信息系统对检验检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或者检索时，检验检测机构建立的管理体系文件包含保护数据完整性、安全性和不可伪造篡改的内容，防止未经授权的访问，确保检验检测数据、结果不被篡改、不丢失、可追溯。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 检验检测机构应制定保护数据完整性、安全性和不可伪造篡改的规定，防止未经授权的访问，确保检验检测数据、结果不被篡改、不丢失、可追溯。 | 检验检测机构是否制定保护数据完整性、安全性和不可伪造篡改的规定： 是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 45) | 检验检测机构在运用计算机信息系统实施检验检测、数据传输或者对检验检测数据和相关信息进行管理时，正确有效开展保障安全性、完整性、正确性的措施。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.检验检测机构应获得检验检测活动所需的数据和信息，并对其信息管理系统进行有效管理，保障安全性、完整性、正确性； 2.所有记录的存放条件应有安全保护措施，对电子存储的记录也应采取与书面媒体同等措施，并加以保护及备份，防止未经授权的侵入及修改，以避免原始数据的丢失或改动。 | 1.机构是否对其信息管理系统进行有效管理，以保证获得检验检测活动所需的数据和信息：是 否□ 2.是否对媒介上的数据采取保护措施：是 否□ 3.计算机和自动设备所必需的环境和运行条件是否满足要求，以保护检测和校准数据完整性：是 否□ 4.是否定期维护保养计算机和自动设备以确保其功能正常：是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 46) | 检验检测机构应当对所使用的自动化软件，包括信息化管理系统、数据采集系统、数据处理系统的正确性进行验证并保留相关活动记录。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.检验检测机构应对计算和数据转移进行系统和适当地检查； 2.检验检测机构应当确保自行研发的软件适用于预定的目的，使用前确认其适用性，并进行定期确认、改变或升级后再次确认，应保留相关记录； 3.定期维护计算机和自动设备以确保其功能正常，并提供保护检测和校准数据完整性所必需的环境和运行条件。 | 1.是否定期对利用计算机或自动化设备采集、处理、记录、报告、存储或检索的检验检测数据进行检查、手工计算，确保数据的完整性、真实性、准确性，并保留相关记录：是 否□ 2.机构自行开发的计算机软件是否形成文件，并在使用前确认其适用性，保留相关记录： 是□ 否□ 不适用 3.是否进行定期确认、改变或升级后再次确认，并保留相关记录：是□ 否□ 不适用 | √ |  |  |  |  |
|  | 47) | 检验检测机构建立的管理体系包含对计算机信息系统的数据保护、电子存储和传输结果规定的内容。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 检验检测机构应制定包含对计算机信息系统的数据保护、电子存储和传输结果的规定。 | 管理规定是否有对计算机信息系统的数据保护、电子存储和传输结果规定的内容： 是 否□ | √ |  |  |  |  |
| 2.12.9 检验检测机构应当实施有效的数据、结果质量控制活动，质量控制活动与检验检测工作相适应。数据、结果质量控制活动包括内部质量控制活动和外部质量控制活动。内部质量控制活动包括但不限于人员比对、设备比对、留样再测、盲样考核等。外部质量控制活动包括但不限于能力验证、实验室间比对等。 | 48) | 检验检测机构建立的管理体系包含对数据、结果质量控制作出规定的内容。检验检测机构开展的数据、结果质量控制活动与其开展的检验检测工作相适应。 | 查阅管理体系文件和见证材料： 1.检验检测机构应制定包含对数据、结果质量控制的规定，明确检验检测过程控制要求，覆盖资质认定范围内的全部检验检测项目类别，有效监控检验检测结果的稳定性和准确性； 2.检验检测机构可采用定期使用标准物质、定期使用经过检定或校准的具有溯源性的替代仪器、对设备的功能进行检查、运用工作标准与控制图、使用相同或不同方法进行重复检验检测、保存样品的再次检验检测、分析样品不同结果的相关性、对报告数据进行审核、参加能力验证或机构之间比对、机构内部比对、盲样检验检测等进行监控； 3.检验检测机构应参加资质认定部门所要求的能力验证或者检验检测机构间比对活动。 | 1.机构是否制定包含对数据、结果质量控制的规定： 是 否□ 2.对数据、结果质量控制的规定是否明确检验检测过程控制要求，并覆盖资质认定范围内的全部检验检测项目类别： 是 否□ 3.机构是否采用前述方法进行监控： 是 否□ 4.机构是否参加资质认定部门所要求的能力验证或者检验检测机构间比对活动： 是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 49) | 检验检测机构具有依据管理体系规定开展数据、结果质量控制活动的相关记录。 | 查阅见证材料： | 1.是否制定年度质量控制计划：是 否□ 2.年度质量控制计划是否覆盖检验检测能力领域的各个类别：是 否□ 3.年度质量控制计划内容是否包括领域类别、项目/参数、时间、方法、人员、评价方式：是 否□ 4.是否按照年度质量控制计划实施，并提供相应的记录： 是 否□ 5.是否对质量控制结果进行评价，并采取相应的纠正措施、预防措施：是 否□ 6.质量控制采用的质控方法是否适当：是 否□ | √ |  |  |  |  |
|  | 50) | 检验检测机构在开展数据、结果质量控制活动时，数据的记录方式便于发现其发展趋势，若发现偏离了预先目标，应当采取有效的措施纠正，防止出现错误的结果。 | 查阅见证材料： 检验检测机构应分析质量控制的数据，当发现质量控制数据超出预先确定的判据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。 | 当分析质量控制数据发现其偏离预先判断时，是否采取有计划的措施来纠正出现的问题，防止报告错误的结果： 是 否□ 不适用□ | √ |  |  |  |  |
| 2.13 有关法律法规及标准、技术规范对检验检测机构的主体、人员、场所环境、设备设施和管理体系等条件有特殊规定的，检验检测机构还应当符合相关特殊要求。 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 结论 | 一般程序审查 |  | 符合□ 基本符合 不符合□ |  | 带“*”条款出现不符合的，审查结论为“不符合”。 |  |  |  |  |
|  | 告知承诺核查 |  | 承诺属实□ 承诺基本属实□ 承诺严重不属实/虚假承诺□ |  | 带“*”条款出现不符合的，核查结论为“承诺严重不属实/虚假承诺”。 |  |  |  |  |