测量不确定度的评审控制程序

程序文件   编号：XZTC/CX-27-2022         版本：第3版 第0次修订  （1/5）

- 目的

为合理地表征测量的分散性，评定测量不确定度，使评定步骤和方法适合检测特点，符合JJF1059《测量不确定度评定与表示》技术规范和国内外专业机构制定的评定要求，特编制本程序。

- 适用范围

本程序适用于测量不确定度以及判断测量结果是否处于合理不确定度范围内的情况。不确定度评定的应用范围：检测方法要求、客户的要求、据以做出满足某规范决定的窄限、其它需进行不确定度评定的情况，如比对检测等。

- 职责

3.1 技术负责人应：

3.1.1 根据检测项目的特点识别并提出评审要求，组织评定和评定结果的审核工作。

3.1.2 组织测量不确定度的验证。

3.1.3 批准对外公布实验室能力时的测量不确定度指标。

3.1.4 根据各检测项目的特点识别评定要素。
3.1.5 组织需要评定的检测项目编写“测量不确定度评定与表示”报告。

3.1.6 会同监督员对本部门的评定报告和使用进行审核。

3.2 检测项目的负责人应：

3.2.1 学习和掌握“测量不确定度的评定与表示”的基础知识和方法。

3.2.2 编写本项目测量不确定度的评定报告。

3.2.3 及时发现和反馈会导致测量不确定度发生较大变化的信息。

- 工作程序

4.1 技术负责人应组织各部门的负责人、监督员和有关人员就下述情况决定有关项目评定不确定度的具体要求：

4.1.1 当检测不要求得到数字结果（如仅需通过或不通过，正或负或其他定性的估计）则不要求评定测量结果的不确定度，但实验室应对检测结果的可变性有一正确的理解。

4.1.2 对于某些广泛公认的检测方法，如果该方法规定了测量不确定度主要来

的极限值和计算结果的表现形式时，实验室只要遵守该方法和报告结果的

方式，即被认为符合要求可以不编写评定测量不确定度的报告。

4.1.3 由于某些检测方法的性质，决定了无法从计量学和统计学角度对测量不确

测量不确定度的评审控制程序

程序文件   编号：XZTC/CX-27-2022         版本：第3版 第0次修订  （2/5）

定度进行有效而严格的评定，这时应通过分析列出各主要不确定度分量并作出合理评定，但要确保测量结果报告形式不会造成客户对所给测量不确定度的误解。原则是：

⑴测量结果与测量不确定度末位对齐；

⑵测量不确定度有效位数最多取两位；

⑶测量结果的有效位数不可随意增加。

4.1.4 除上述三种情况，检测部均应根据检测项目的特点分门别类制定并实施评定其测量不确定度的程序，如有的检测项目包含取样和样品制备，则评定时就应考虑由此引起的不确定度来源，有的检测样品不能重复独立测量，就不应考虑重复性对测量不确定度的贡献，有的检测A类评定不确定度分量对总不确定度起决定作用，这时就不必勉强去寻求B类评定分量。

4.1.5 评定测量不确定度的严密程度取决于检测方法的要求，客户提出的要求和作合格评定时规定的极限的宽窄。

4.1.6 当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或当不确定度影响到对规范限度的符合性时，检测报告上应给出有关不确定度的信息。

4.2 技术负责人应组织有关人员认真学习正确理解ISO/IEC17025中对检测部测量不确定度评定与表示的要求，学习评定测量不确定度的基础知识和方法。检测部协助技术负责人有计划地组织有关知识的培训和考核并负责将考核结果归档。

4.3 技术负责人组织各部门负责人和监督员关注并收集国内外认可管理机构，同行实验室和专家有关测量不确定度评审的信息，指定专人设法沟通国内外同行实验室交换有关不确定度评定的资料。

4.4 各部门负责人应依据4.1条的要求，组织检测项目负责人编写各自的评定测量不确定度报告（初稿）并提出在检验报告上表示不确定度方法的意见，经检测部门负责人和监督员审核修改后报技术负责人汇总。

4.5 技术负责人应根据本公司的规模和专业构成，提名测量不确定度评审组成员或指定专人，经主任批准后负责评审评定报告初稿和意见，必要时或实验室规模太小可委托外单位专家评审。

4.6 评审后的测量不确定度评定报告和测量不确定度表示意见经技术负责人审核批准作为本公司的受控技术文件打印归档，并作为作业指导书发至相关部门执行。

测量不确定度的评审控制程序

程序文件   编号：XZTC/CX-27-2022         版本：第3版 第0次修订  （3/5）

4.7 技术负责人应结合能力验证和实验室间比对有计划地安排对评定的测量不

确定度实施验证。

4.8 技术负责人应建立维护评定测量不确定度有效性的机制，当检测项目负责人发现严重影响相关不确定度分量发生变化时，应及时向技术负责人和监督员反馈并指出修改的具体意见，经技术负责人批准后实施，修改结果应向评审组通过。

附录1. A类标准不确定度的评定：

通常用来计算系列测量值实验标准偏差的方法均可用来计算A类标准不确定度。贝塞尔法具有较高的精度，应优先使用。

…………………… （1）

或

…………  （2）

式中：

xI——第i次测量的观测值；

—— n次测量所得观测值的平均值；

当以为测量结果时，其标准不确定度为：

…………………………  （3）

附录2. B类标准不确定度的评定：

利用以前的测量数据和外部有关技术资料，如标准证书、仪器说明书、取自手册的参考数据的不确定度，可以确定测量值的上限a+和下限a-再结合经验估计的分布类型和覆盖因子2k，可按下式计算B类标准不确定度：

………………  （4）

式中a为测量值的区间半宽度

下表给出七种常见的分布的a值，k值和标准不确定度的关系。

测量不确定度的评审控制程序

程序文件   编号：XZTC/CX-27-2022         版本：第3版 第0次修订  （4/5）

| 分布类型 | P/10-2 | k | s |
| --- | --- | --- | --- |
| 正态分布 | 99.73 | 3 | a/3 |
| 矩形（均匀） | 100 |  | a/ |
| 三角形 | 100 |  | a/ |
| 梯形 | 100 |  | a |
| 反正弦 | 100 |  | a/ |
| 两点 | 100 | 1 | a |
| 椭圆 | 100 | 2 | a/2 |

附录3. 合成标准不确定度的评定：

1.如果已知不确定度所包含若干个不确定度分量的值，则合成标准不确定度可用下式计算：

………………………… （5）

2. 如果方法测量y由N个输入量x1,x2……xN的函数关系确定，

Y=f（x1,x2……xN）

被测量Y的估计值为y，输入量x1,x2……xN 的估计值分别为x1,x2……xN，由上式得：

y=f(x1,x2……xN)

此时合成标准不确定度用，可用被称之为不确定度传递定律的下式计算：

……  （6）

附录4. 测量不确定度的报告：

1  本检测有限公司遇下述情况之一时，在检验报告中提供测量不确定度的信息：

- 当客户的指令中有要求时；

- 当不确定度对检测结果的有效性或应用有影响时；

- 当不确定度对满足某规范极限有影响时。

2  测量结果不确定度用u表示

测量不确定度的评审控制程序

程序文件   编号：XZTC/CX-27-2022         版本：第3版 第0次修订  （5/5）

3  本检测有限公司在通常情况下，取k=2。

4  向客户报告不确定度u时，应同时包含以下信息：

- A类不确定度分量；

- B类不确定度分量；

- 覆盖因子k值或合成标准不确定度u。