仪器设备控制管理程序

程序文件   编号：XZTC/CX-03-2018          版本：第2版 第0次修订   （1/6）

1.目的

对所使用仪器设备实施有效的管理，确保其始终处于完好受控状态，以保证检测结果的准确性，特编制本程序。

2.范围

适用于开展检测工作所使用的仪器设备及其软件的购置、验收、使用、维护、修理、降级与报废、仪器设备的标识与档案等领域的管理工作。

3.职责

3.1 实验室主任应：

3.1.1 批准仪器设备购置申请，编制购置计划；

3.2 质量负责人应：

3.2.1 负责审核仪器设备购置申请；

3.2.2 批准仪器设备的使用、维修、降级、报废的作业指导书；

3.3 技术负责人应：

3.3.1 提出设备购置申请，编制设备使用维护作业指导书；

3.4 设备管理员应：

3.4.1 负责仪器设备的使用、维护、修理、报废、量值溯源等有关记录及资料的管理，建立设备档案。

4.工作程序

4.1 仪器设备的配置

本公司根据检测项目所依据的检测配置相应的检测设备，以确保检测设备及

其软件达到相应的准确要求，设备购置按《外部支持服务和供应品管理程序》。

4.1.1 检测员提出仪器设备的配置要求，填写《仪器设备购置申请表》，报技术负责人审核。

4.1.2 技术负责人对配置申请进行审核确认后，报实验室主任批准。实验室主任应根据技术负责人提出的要求和提供的供货厂商制定出购置计划。

4.1.3 办公室负责组织采购、安装调试，技术负责人负责验收，填写《购入仪器设备验收记录》。

4.1.4 设备管理员建立本公司所有《仪器设备台账》，其中须列明设备名称、管理编号、出厂编号、生产厂家、规格型号、技术指标(如测量范围、允许误差

仪器设备控制管理程序

程序文件   编号：XZTC/CX-03-2018          版本：第2版 第0次修订   （2/6）

极限或不确定度或准确度等级、稳定性、分辨率)、责任人等，以便统一管理。

4.1 仪器设备购置及验收

4.1.1本公司根据检测标准的要求配置了合适的检测设备，设置的购置按《外部支持服务和供应品管理程序》执行。

4.1.2检测部经理组织对仪器设备进行验收，验收包括以下内容：

a.包装是否完好；

b.仪器的状态是否完好；

c.主机、附件、随机清单与装箱单是否一致；

d.使用说明书、合格证等技术资料是否齐全；

e.是否满足采购合同规定的技术要求；

f.根据检测标准、校准规化、使用说明书等文件对仪器的性能及技术指标进行验证。

4.2 仪器设备的标识

对于检测结果有影响的仪器设备应有唯一标识，仪器设备的状态标识分为“合格”、“准用”、“停用”三种，通常以“绿”、“黄”“红”三种颜色表示，其中应包括必要的信息，如检定/校准日期、有效期、设备管理编号、检定/校准单位等。

4.2.1 合格证（绿色）

经计量检定或校准、验收合格，确认其符合检测技术规范规定的使用要求的。

4.2.2 准用证（黄色）

仪器设备存在部分缺陷，但在限定范围内可以使用的（即受限使用的），包括：

4.2.2.1 多功能检测设备，某些功能已丧失，但检测工作所用某项功能正常，且经检定/校准合格者；

4.2.2.2 测试设备某一量程精度不合格,但检测某项工作所用量程合格者；

4.2.2.3 降级后使用的仪器设备；

4.2.2.4 设备不需检定，作为非计量工具使用。

4.2.3 停用证（红色）

停用须经技术负责人批准，停用设备包括：

4.2.3.1 检测仪器设备经计量检定/校准不合格者；

仪器设备控制管理程序

程序文件   编号：XZTC/CX-03-2018          版本：第2版 第0次修订   （3/6）

4.2.3.2 检测仪器设备损坏者；

4.2.3.3 检测仪器设备性能无法确定者；

4.2.3.4 检测仪器设备超过检定周期者；

4.2.3.5 检测仪器设备不符合检测技术规范规定的使用要求者。

4.2.2.4对贴有停用证（红色标志）的仪器设备禁止使用，对贴有准用证（黄色标志）的仪器设备只能使用其正常的功能部分。对没有使用（1个月以上）的仪器设备，技术性能、指标达到规定要求的设备，经技术负责人批准可进行封存，并填写《仪器设备封存记录》。

4.2.3 唯一性标识

设备员应对所有检测设备及软件进行唯一性标识，以区别其它仪器设备、软件。

4.2.4 标识管理

4.2.4.1设备员负责对每台设备进行标识及标识，并应定期检查标识是否完好；

4.2.4.2 标识应粘贴于仪器设备明显位置处，如发现标识有脱落、损坏、墨迹不清时应立即重新标识。

4.3 仪器设备的使用

4.3.1 设备在投入使用前，应进行检定（校准），未经检定（校准）的设备不得投入使用。设备管理员负责及时更新所得的修正因子。设备的检定（校准）详见《实现测量可溯源性程序》。禁止对仪器设备的随意调整（包括硬件和软件的保护）致使检测结果的失效。

4.3.2 设备应由经过授权的检测人员操作。操作者应经过培训，详细了解设备最新版本的使用说明书、技术资料内容，熟练掌握设备的性能和操作程序后，方可上机操作，并按规定要求填写《仪器设备使用记录表》，特殊设备的操作人员应持证上岗。禁止对仪器设备的随意调整（包括硬件和软件的保护）致使检测结果失效。

4.3.3 对容易引起误操作及重要的操作过程，由技术负责人组织编制操作规程，经实验室主任批准实施。

4.3.4 检测人员在使用设备前后，应对该设备进行核查和校准，包括对运行情况的记录和现行状态的检查，保证设备及其软件应达到要求的准确度，并符合规范标准的要求。

4.3.5 操作过程中如发生过载、误用、故障或对设备性能有怀疑时，应立即停止使用，报设备管理员处置，防止误用。同时，检测组应核查这些缺陷或偏

仪器设备控制管理程序

程序文件   编号：XZTC/CX-03-2018          版本：第2版 第0次修订   （4/6）

离对以前检测质量的影响，按《不符合检测工作管理程序》评价其性质及采取措施。

4.3.6 对于使用频率高、漂移性较大的设备，应在两次检定（校准）期间内进行期间核查，确保其工作状态符合要求。检测是按计划实施，并记录其过程结果，详见《仪器设备和标准物质期间的核查程序》。

4.3.7 设备的日常保养由指定操作人员负责进行，按使用说明书和管理要求，实施维护保养及功能性检查并填写《仪器设备保养、维护记录表》。

4.4 仪器设备的租(借)入和租（借）出和现场检测设备的管理

因检测需要向其他实验室租（借）进的设备或脱离了本公司直接控制的租（借）

出的设备须满足本程序以下要求。

4.4.1 租（借）入

4.4.1.1 由需用部门提出申请，说明所需设备的技术指标性能要求；

4.4.1.2 技术负责人负责联系租（借）设备单位，报实验室主任审批后办理有关借入手续；

4.4.1.3 设备管理员负责对借入的设备的功能进行核查与确认，以确保其显示出满意的结果，如果设备的校准状态显示其已过期或没有检定/校准，设备管理员必须要按《量值溯源管理程序》组织对其进行检定/校准，并确认合格后方可投入使用。

4.4.2 租（借）出

4.4.2.2.1 设备的租（借）出需经实验室主任批准，由技术负责人与租（借）方商定协议（合同），明确双方的责任义务，报实验室主任审批；

4.4.2.2.2 设备返还后，设备管理员组织有关人员对设备的功能进行核查，并填写《仪器设备调试验收记录表》，必要时应重新检定（校准）。

4.5 仪器设备的修理、降级和报废

4.5.1 修理

4.5.1.1 需计划维修的设备，使用部门提出申请填写《仪器设备维修申报表》报设备管理员，经技术负责人审核后报实验室主任批准后进行。

4.5.1.2 维修应由专业技术人员实施，外委应执行《外部支持服务和供应品管理程序》；

4.5.1.3 由设备管理员组织有关人员对修复后的设备验收，检查其技术性能指标是否符合要求，设备管理员按时填写《仪器设备调试验收记录》。如需检定或校准按《实现测量可溯源程序》规定批行。

仪器设备控制管理程序

程序文件   编号：XZTC/CX-03-2018      版本：第2版 第0次修订  （5/6）

4.5.2 降级

4.5.2.1 设备的准确度、灵敏度、稳定性等达不到原来规定值，但可满足对精度要求较低检测项目的技术指标时，经计量检定确认后，该设备可降级使用；

4.5.2.2 设备的降级使用需经技术负责人审核、技术负责人的确认，经实验室主任批准方可使用。

4.5.2.3 由设备管理员将降级设备的具体情况记入《仪器设备降级使用评定表》中，存档备案。

4.5.3 报废

4.5.3.1 对于不能修复或已失去使用价值的设备，,由设备管理员提交《仪器设备报废申请表》，经技术负责人审核后，交实验室主任批准；

4.5.3.2 设备管理员负责报废设备的处置。

4.6 仪器设备记录及档案

4.6.1 设备及其软件的各种记录、资料统一由设备管理员归档管理，其中仪器设备操作规程、使用、维护记录等应保存在使用现场，便于取用。

4.6.2 设备管理员负责建立本公司《仪器设备台帐》，统一编号、标识进行管理。

4.6.3 设备管理员负责建立主要仪器设备及其软件的档案，其内容应包括：

4.6.3.1 设备情况登记表，如设备、软件及厂家的名称，管理编号，规格型号，出厂编号等其他唯一性标识的记录；

4.6.3.2 仪器设备产品合格证；

4.6.3.3 仪器设备使用说明书原件；

4.6.3.4 安装、调试记录及验收过程的其他文件；

4.6.3.5 操作规程、自校规程、期间核查规程、计划及记录；

4.6.3.6 校准证书（或计量检定证书、测试证书、自校报告）；

4.6.3.7仪器设备维护保养计划；

4.6.3.7 仪器设备维护保养方面的记录；

4.6.3.8 仪器设备的任何损坏、故障、维修记录；

4.7设备使用和维护后，特别是设备脱离了实验室直接控制，技术负责人应确保仪器设备功能正常，防止其污染或性能退化并对其校准状态核查直至显示满意结果。

4.8仪器设备的量值溯源

4.8.1 国家依法管理的计量器具，由法定计量检定机构或授权机构检定或有校准

仪器设备控制管理程序

程序文件   编号：XZTC/CX-03-2018      版本：第2版 第0次修订  （5/6）

资格的机构校准。

4.8.2无法检定的仪器，公司编写校准方法自行校准或与其他实验室进行比对。

4.8.3新购置的仪器设备在投入使用前应进行检定/校准。

4.8.4必要时进行期间核查。

4.8.5应使用国家有证标准物质。

4.8.6 参考标准不得用于非检定/校准目的。

4.8.7对仪器设备校准，要绘制能溯源到国家计量基准的量值溯源框图，并需评定测量不确定度。

4.8.8 按检测方法的要求建立校准曲线。所用标样要覆盖被测样品的浓度范围，最低浓度的标样应在接近检测方法报告限的水平。对非线性校准函数，要有更多的校准标样。如适用，应使用插入法技术

4.8.9 在分析过程中，定期使用中间点的校准标样检查校准曲线。

4.8.10 仪器设备的检定/校准（验证）和确认的总体计划（总体要求）

① 凡列入国家依法管理计量器具目录的工作计量器具均送法定计量技术机构或授权机构进行检定。参考标准、参考物质按计划依法实施强制检定。

② 专用测量仪器送有资格的外部校准机构校准或本公司自行校准。

③ 对无法溯源到国家计量基准的仪器通过实验室间比对试验或采用标准物质或标准样品证实其可信度。

④ 对非计量器具但有量值控制要求的设备由本公司进行检查。

总体计划要根据情况及时进行调整。

4.8.11仪器设备的周期检定/校准

4.8.11.1 仪器设备管理员根据总体计划 编制仪器设备的年度周期检定/校准计划,该计划包括仪器设备名称， 编号，检定/校准周期，上次检定/校准日期，下次检定/校准日期，检定/校准单位或部门，仪器设备保管人，送检人等信息。

4.8.11.2 仪器设备管理员负责按计划将依法管理的计量器具、参考标准、标准物质送检定或校准,检定合格后更换标识,将证书/报告复印一份,原件存档,复印件放入仪器设备盒中。

4.8.11.3校准结果需要经过确认，对是否符合标准、规范要求做出判定。对校准产生的修正值或修正因子,须将其标识在显著的地方,以引起使用人员的注意。原有修正值或修正因子需更新。

4.8.11.4 检测人员负责按计划将专用计量器具、无法溯源的仪器分别进行自校准或开展比对，校准或比对的结果应形成记录，记录的管理方法与检定证书相同。

4.8.11.5 检测人员不得使用未经检定/校准的，或已超过有效期的，或不合格的仪器设备。监督员负责监督仪器设备的正确使用，仪器设备管理员负责标识、

仪器设备控制管理程序

程序文件   编号：XZTC/CX-03-2018      版本：第2版 第0次修订  （5/6）

收回或隔离、封闭不符合要求的仪器设备。

4.8.11.6 开展自校准的条件包括：

⑴有经过培训考核合格的校准人员；

⑵有进行校准的参考标准或有证标准物质；

⑶校准方法编制成文件并经批准发布；

⑷有合适的校准环境条件

⑸有参考标准的管理制度。

4.8.12期间核查

4.8.12.1期间核查的范围

⑴量值易发生变化的仪器设备；

⑵使用频次特别高或环境条件恶劣的仪器设备；

⑶量值可疑的仪器设备；

⑷标准物质。

4.8.12.2 期间核查的目的

检查仪器设备和标准物质的稳定性和可靠性。

4.8.12.3期间核查的方法

采用核查标准。核查标准可以是：

⑴高一精度等级的仪器设备或标准物质；

⑵同精度等级但稳定性好的仪器设备；

⑶一个稳定可靠的被测样品；

⑷一个理论值或已知的参数。

4.8.12.4期间核查的时机和计划

在仪器设备校准后即进行第一次核查，以后每隔一定时间进行后续核查。每种仪器设备、核查的时间间隔可能不同，须分别制定核查计划，确定核查标准和方法。

4.8.12.5期间核查的结果判定

用En值判定，若En值的绝对值小于等于1，则核查结果满意，否则为不满意，需要重新检定或校准。

4.8.12.6参考标准和标准物质的期间核查

标准物质在使用期间应按计划进行期间核查，核查可根据检测工作的实际，从标准物质的性状是否有异常变化、储存环境是否符合要求等方面着手。如果在期间核查中发现标准物质已分解、产生异构体、浓度降低等变化，应停止使用，并追溯对之前检测结果的影响，执行不符合检测工作的控制。追溯对之前检测结果的影响。

- 相关文件

仪器设备控制管理程序

程序文件   编号：XZTC/CX-03-2018      版本：第2版 第0次修订  （6/6）

《外部支持服务和供应品管理程序》              XZTC/CX-11-2018

《不符合检测工作管理程序》                    XZTC/CX-15-2018

《记录控制程序》                              XZTC/CX-19-2018

《人员培训程序》                              XZTC/CX-01-2018

《实现测量可溯源性程序》                      XZTC/CX-05-2018

《仪器设备和标准物质期间核查程序》            XZTC/CX-04-2018

《仪器设备台帐》                              XZTC/ BG-03-01

《仪器设备使用记录表》                        XZTC/ BG-03-02

《仪器设备保养、维修记录表》                  XZTC/ BG-03-03

《仪器设备维修申报表》                        XZTC/ BG-03-04

《仪器设备调试验收记录表》                    XZTC/ BG-03-05

《仪器设备降级使用评定表》                    XZTC/ BG-03-06

《仪器设备报废封存申请表》                 XZTC/ BG-03-07