## 性能确认

操作者：omnic

日期: 星期日, 2025 12月 01, 11:00 (GMT+08:00)
仪器: Nicolet iS5 序列号: ASB0166085

| 测试描述 | 高限制 | 低限制 | 测得的 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

能量比 (单光束)

| 能量比 4000 / 2000 | 1.0 | 0.2 | 0.304 | 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 能量比 2000 / 1000 | 4.0 | 0.9 | 1.174 | 通过 |

噪音水平 (100 %T)

| 4050 - 3950 (%T) | 0.3 | 0.0 | 0.017 | 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2050 - 1950 (%T) | 0.3 | 0.0 | 0.01 | 通过 |
| 1050 - 950 (%T) | 0.3 | 0.0 | 0.01 | 通过 |
| 550 - 450 (%T) | 3.0 | 0.0 | 0.157 | 通过 |
| 4050 - 3950 | 0.05 | 0.0 | 0.004 | 通过 |
| 2050 - 1950 | 0.05 | 0.0 | 0.002 | 通过 |
| 1050 - 950 | 0.05 | 0.0 | 0.003 | 通过 |
| 550 - 450 | 0.6 | 0.0 | 0.026 | 通过 |

波数精确性 (1.5 mil 聚苯乙烯)

| 峰在 3060.0 (cm-1) | 3061.0 | 3059.0 | 3059.283 | 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 峰在 1601.2 (cm-1) | 1602.2 | 1600.2 | 1600.863 | 通过 |
| 峰在 1028.3 (cm-1) | 1029.3 | 1027.3 | 1028.288 | 通过 |

操作:_______________; 标题:_______________; 日期:_______________. 批准:_______________; 标题:_______________; 日期:_______________. 评论:_______________________________________________________________.